## Grupa I. Digitalni ortopan
Grupa I. Digitalni ortopan
R.br. | OPIS PREDMETA | PONUĐENE SPECIFIKACIJE | REFERENCA NA TEHNIČKU DOKUMENTACIJU | NAPOMENA
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Digitalni ortopan
0. | Predmet nabave uključuje isporuku, montažu, edukaciju osoblja i stavljanje u punu funkciju.
1. | Visokonaponski generator, rendgen cijev
1.1. | Visokofrekventni generator, mogućnost podešavanja parametara napona i struje
1.2. | Vrijeme ekspozicije u granicama manje od 10 sekundi
1.3. | Podešavanje struje anode u granicama od min. 3 do 16 mA
1.4. | Podešavanje napna anode u granicama od min 60 do 80 kV
1.5. | Veličina fokusa max. 0,5 x0,5 mm
1.6. | Korisničko interaktivno sučelje preko TFT ekrana u boji osjetljivog na dodir ili TFT ekrana u boji sa tipkovnicom
2. | Digitalni detektor
2.1. | Veličina detektora min. 130x6 mm
2.2. | Povezivanje s računalom putem mrežnog sučelja
2.3. | Senzor mora imati poseban algoritam koji reproducira snimak sa najboljom razinom kontrasta za dijagnostiku u endodonciji i implantologiji, uz istovremeno minimiziranje doze ekspozicije
2.4. | SID min. 400 mm
3. | Pozicioniranje pacijenta
3.1. | Rendgen mora imati motorizirani način pozicioniranja pacijenta po visini
3.2. | Mogućnost pristupa pacijenta u invalidskim kolicima
3.3. | Raspon visine potpore za bradu pacijenta min. 900-1.800 mm ±10%
3.4. | Minimalno 2 lasera za pozicioniranje pacijenta
3.5. | Pozicioniranje pacijenta pomoću minimalno dva potporna držača glave
3.6. | Pozicioniranje pacijenta u stojećem i sjedećem položaju
4. | Karakteristike uređaja i programi
4.1. | Panoramsko snimanje (odrasli, djeca)
4.2. | Snimanje otvorenih i zatvorenih TM zglobova, dvostruko lateralno
4.3. | Bitewing – snimka zagriza
4.4. | Snimanje maksilarnih sinusa
4.5. | Minimalno 4 napredna programa koji nisu navedeni ( panoramski rotacijski sinusni program, ortogonalni panoramski program, panoramski zagrizni program, panoramsko snimanje otvorenih i zatvorenih TM zglobova i slično)
4.6. | Maksimalno većanje panoramske ekspozicije max. unutar raspna 1,20-1,30
4.7. | Funkcija za automatski fokus
4.8. | Programska mjerenja udaljenosti, kuta, grafički prikaz histograma intenziteta zasjenjenja na snimci, prikaz profila linije između dvije odabrane točke, odabir segmenata slike, zoom, rotacija slike u svim smjerovima, podešavanje kontrasta, osvjetljenja, odabir formata za pohranu.
4.9. | Program za upravljanje medicinskim slikovnim informacijama i pripadajućim podacima o pacijentu (ID, ime pacijenta). Program koristi za pohranu i prijenos medicinskih slika i omogućije integraciju opreme koja se primjenjuje u medicini ( skeneri, pisači, radne stanice, poslužitelji i sustavi za pohranu i obradu slika ( PACS. RIS). Ugrađene usluge su: Slanje slika u sustav za pohranu i obradu slika (PACS, RIS), sigurna pohrana slika, pronalazak i preuzimanje slika iz sustava na radnu stanicu, Popis informacija o pacijentu ( ID, ime prezime, spol, dob) i postupaka provedinih na pacijentu (popis korištenih uređaja), slanja i pohranu medicinskih izvješća o provedenim ispitivanjima, ispis slika.
4.10. | Mogućnost zapisa snimaka pacijenta na CD/DVD/USB medij sa programom za pregled snimaka
4.11. | Uključena licenca za min. tri korisnika
5. | Ostalo
5.1. | Godina proizvodnje uređaja jednaka godini isporuke uređaja

## Grupa II. Oprema za fizikalnu
Grupa II. Oprema za fizikalnu medicinu
R.br. | OPIS PREDMETA | PONUĐENE SPECIFIKACIJE | REFERENCA NA TEHNIČKU DOKUMENTACIJU | NAPOMENA
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. | TENS
0. | Predmet nabave uključuje isporuku, montažu, edukaciju osoblja i stavljanje u punu funkciju.
1.1. | 4 kanala, 8 elektroda
1.2. | Intenzitet: min. 0-100 mA
1.3. | Frekvencija: min. 2-150 Hz, podesiva po 1 Hz
1.4. | Širina pulsa: min. 50-300 µs, namještanje korak od 10 µs
1.5. | Načini rada: kontinuirani, pulsni, modulacija širine impulsa, modulacija frekvencije
1.6. | Napajanje: na mrežni napon ili baterije
1.7. | U setu isporučiti dva rezervna kabela i 4 elektrode
2. | TERAPIJSKI UZV
0. | Predmet nabave uključuje isporuku, montažu, edukaciju osoblja i stavljanje u punu funkciju.
2.1. | Uređaj zaKontinuiranu impulsnu ultrazvučnu terapija.
2.2. | Ekran i gumbi(tipke) za prikaz i podešavanje parametara terapije
2.3. | Podešavanje intenziteta terapije od min. 10 do 100% u koracima od min. 10%
2.4. | Uključena UZV sonda površine između 4 i 5 cm² koja radi na frekvencijama od 1 Mhz i 3MHz, vodonepropusna
2.5. | Intenzitet min. 0-2 W/cm2 za kontinuiranu terapiju
2.6. | Intenzitet min. 0-3 W/cm2 za impulsnu terapiju
2.7. | Programirano min. 10 programa proizvođača i min 1 program koji može definirati korisnik
2.8. | Podešavanje vremena trajanja terapije u rasponu od min. 1-30 min. U koracima od 1 min
3. | MAGNETOTERAPIJA
0. | Predmet nabave uključuje isporuku, montažu, edukaciju osoblja i stavljanje u punu funkciju.
3.1. | Uređaj za terapiju magnetskim poljem
3.2. | Ekran i gumbi(tipke) za prikaz i podešavanje parametara terapije
3.3. | Minimalno 2 kanalna
3.4. | Podešavanje vremena trajanja terapije u rasponu od min. 1-60 min. U koracima od 1 min
3.5. | Snaga magnetskog polja: podesiva 0-100 gausa po aplikatoru
3.6. | Frekvencija: podesiva u rasponu min. 1-100 Hz
3.7. | Programirano min. 10 programa proizvođača i min 1 program koji može definirati korisnik
3.8. | Oprema uključena uz uređaj: torba za uređaj i pribor aplikatori promjera min. 9 cm (4 kom.), trake za fiksaciju aplikatora, magnet za provjeru ispravnosti magnetskog polja
4. | LASER (TERAPIJSKI)
0. | Predmet nabave uključuje isporuku, montažu, edukaciju osoblja i stavljanje u punu funkciju.
4.1. | Uređaj za terapiju laserskim svjetlosnim zrakama
4.2. | Ekran i gumbi(tipke) za prikaz i podešavanje parametara terapije
4.3. | Kontinuirani i impulsni način rada
4.4. | Programirani terapijski programi prema dijagnozama
4.5. | Laserska zraka za terapiju, valne duljine unutar infracrvenog spektra 0,7µm do 1,4 µm , izlazne snage min. 10 W u kontinuiranom načinu rada
4.6. | Zaštitne naočale 2 kom
5. | MULTIFUNKCIONALNI APARAT ZA FIZIKALNU TERAPIJU ( elektroterapija , tens, UZV i laser)
0. | Predmet nabave uključuje isporuku, montažu, edukaciju osoblja i stavljanje u punu funkciju.
Multifunkcionalni aparat za fizikalnu medicinu može se nuditi na način da je laser odvojeni uređaj od multifunkcionalnog uređaja koji sadrži elektroterapiju, tens i UZV
5.1. | LCD ekran u boji za prikaz namještenih veličina prilikom terapije i za podešavanje vrijednosti pojedine terapije
5.2. | Dijagonala ekrana min. 12 cm
5.3. | Dva potpuno neovisna kanala za elektroterapiju, jedan za UZV terapiju i jedan za terapiju laserom
5.4. | Veliki izbor valnih oblika, niskih i srednjih frekvenicja, modulacija frekvencija kod elektroterapije
5.5. | Dva kabela za elektroterapiju, 4 elektrode dimenzije min 7x5 cm
5.6. | Mogućnost povezivanja s uređajem za vakuum terapiju
5.7. | Ultrazvučna terapija
5.7.1. | Intenzitet min. 0-2 W/cm2 za kontinuiranu terapiju
5.7.2. | Intenzitet min. 0-3 W/cm2 za impulsnu terapiju
5.7.3. | Uključena UZV sonda površine između 4 i 5 cm² koja radi na frekvencijama od 1 Mhz i 3MHz, vodonepropusna
5.8. | Terapija laserom
5.8.1. | Impulsni način rada
5.8.2. | Laserska sonda za pulsirajuću terapiju, valne duljine unutar infracrvenog spektra 0,7µm do 1,4 µm , izlazne prosječne snage min. 75 mW
5.8.3. | Zaštitne naočale 2 kom
Za sve uređaje godina proizvodnje mora odgovarati godini isporuke uređaja

## Grupa III. Sitna oprema
Grupa III. Sitna oprema
R.br. | OPIS PREDMETA | PONUĐENE SPECIFIKACIJE | REFERENCA NA TEHNIČKU DOKUMENTACIJU | NAPOMENA
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. | Setovi za malu kirurgiju - veliki
0. | Predmet nabave uključuje isporuku
1.1. | Kutija za instrumente – inox (min. 20x10x6 cm )
1.2. | Držač skalpela No.4, 135 mm
1.3. | Skalpel nožić fig. 20, 25 komada
1.4. | Škare kirurške – ravne, tupo / šiljaste, 160 mm
1.5. | Pinceta anatomska – STANDARD, 160 mm
1.6. | Hvatalica ROCHESTER – PEAN, ravna, 160 mm
1.7. | Pinceta kirurška – STANDARD, 160 mm
1.8. | Iglodržač MAYO – HEGAR, ravni, 160 mm
1.9. | Kliješta za MICHEL kopče, 120 mm
1.10. | Kopče za rane MICHEL 16 x 3 mm, 25 komada
1.11. | Žlica oštra, dvostruga WILLIGER, 135 mm
1.12. | Sonda dugmasta, 160 mm
1.13. | Igla za vađenje stranog tijela iz oka s magnetom
2. | Kirurška lampa
0. | Predmet nabave uključuje isporuku i stavljanje u punu funkciju
2.1. | na mobilnom staku sa 5 kotača
2.2. | elektroničko paljenje / gašenje (ON/OFF) lampe
2.3. | osvjetljenje tehnologijom LED dioda
2.4. | maksimalni intezitet svjetla minimalno 60.000 lux-a / 1 m
2.5. | mogućnost podešavanja jačine osvjetljenja pomoću tipke na panelu
2.6. | temperatura boje unutar 4000 do 5000 K, postavljanje min. 2 temperature
2.7. | veličina polja na 1 m udaljenosti unutar raspona od 150 do 250 mm
2.8. | rendering boje CRI ≥93
2.9. | vijek trajanja LED svjetla >50.000 sati
2.10. | raspon podešavanja visine min. od 60 cm do 160 cm
2.11. | napajanje 220V / 50Hz
3. | Biobeam lampa za kronične rane
0. | Predmet nabave uključuje isporuku, stavljanje u punu funkciju i edukaciju osoblja
3.1. | lampa za fototerapijsko liječenje kožnih čireva i post operativnih zahvata
3.2. | valna dužina u infra crvenom spektru
3.3. | polje u fokusu maksimalno 2cm²
3.4. | kontinuirani val sa snagom min 60mW
3.5. | pulsni val sa snagom min. 200 mW
3.6. | napon napajanja 220V / 50 Hz
4. | Inhalator
0. | Predmet nabave uključuje isporuku, stavljanje u punu funkciju i edukaciju osoblja
4.1. | Minimalni protok 14 lit/min
4.2. | Tlak 3,5 bara ± 0,5 bara
4.3. | Isporuka medikamenta kroz raspršivač min. 0,29 ml/min do 0,65 ml/min
4.4. | Raspršivanje MMAD – min 2.21 µm do 2.38 µm
4.5. | Propusnost < 5 µm
4.6. | Kapacitet posudice min. 10 ml ± 30%
4.7. | Nivo buke maksimalno 60 dB
4.8. | Napajanje 220V50Hz
5. | Aparat za davanje kisika sa bocom kisika sa setom za reanimaciju mobilni na kotačima
0. | Predmet nabave uključuje isporuku
5.1. | dozator kisika s ovlaživačem
5.2. | maska za kisik za odrasle s crijevom
5.3. | stalak s nosačima boce i ručkom
5.4. | radni tlak u boci: 200 bar-a
5.5. | volumen boce: minimalno 3 litre
5.6. | manometar: do 300 bar-a
5.7. | podešavanje doziranja min. 0 - 16 l/min.
5.8. | boca atestirana za punjenje u Hrvatskoj
6. | Pulsni oksimetar za djecu
0. | Predmet nabave uključuje isporuku, stavljanje u punu funkciju i edukaciju osoblja
6.1. | Mobilni pulsni oksimetar sa višekratnim osjetilom na prst za djecu i višekratnim osjetilom za neonatalni uzrast
6.2. | primjenjiv za sve uzraste s izborom pacijenta: neonatalni, pedijatrija,
6.3. | automatsko uključenje uređaja umetanjem prsta u senzor
6.4. | mjerenje saturacije (SpO2) i pulsa (BPM)
6.5. | mjerno područje saturacije 0 -100%
6.7. | mjerno područje pulsa od 30 do 250 bpm
6.8. | prikaz mjerenja i očitovanja na LCD ili LED zaslonu u boji
6.9. | prikaz numeričkih vrijednosti SpO2, Pulsa
6.10. | prikaz statusa baterije i alarma
6.11. | postojanje graničnih vrijednosti alarma za SpO2 i Puls
6.12. | vizualni alarm
6.13. | automatsko isključenje uređaja izmicanjem prsta iz senzora
6.14. | napajanje : min. 2x AAA alkalne baterije
7 | Aspirator
0. | Predmet nabave uključuje isporuku, stavljanje u punu funkciju i edukaciju osoblja
7.1. | aspirator stolni, električni sa posudom za sukciju volumena min. 1000 ml koja se može sterilizirati u autoklavu
7.2. | protok minimalno 40 L/min
7.3. | regulacija podtlaka
7.4. | prikaz trenutnog podtlaka
7.5. | maksimalni podtlak min. -0,8 bara
7.6. | razina buke maksimalno do 60,5 dB
7.7. | uz aspirator mora se isporučiti kompletan set za funkcioniranje aspiratora (crijev, filteri, zaštita uređaha od prepunjenosti boce, i sl)
8. | Pedijatrijski set (kofer/torba) za reanimaciju sa bocom za kisik
0. | Predmet nabave uključuje isporuku
8.1. | boca za kisik 2 litre, napunjena i atestirana atestom koji omogućava punjenje boce u Hrvatskoj
.8.2. | ventil s manometrom, regulatorom protoka i ovlaživačem
8.3. | maska za reanimanciju za djecu, min. dvije veličine
8.4. | balon za reanimaciju kapaciteta minimalno 1,6 l s rezervoarom za kisik
8.5. | otvarač za usta
8.6. | kliješta za izvlačenje jezika
8.7. | tubusi za djecu, 3 veličine
8.8. | maska za kisik za djecu - 2 komada
8.9. | Sve treba biti smješteno u kofer.
8.10. | Unutrašnjoj kofera treba biti obložena zaštitnim materijalom
9. | Instrumentarij za ginekološku ordinaciju
0. | Predmet nabave uključuje isporuku
9.1. | Vaginalni spekulum CUSCO 90 mm x 23 -25 mm SWISS - 4 kom
9.2. | Vaginalni spekulum CUSCO 100 mm x 25-27mm SWISS - 4 kom
9.3. | Vaginalni spekulum CUSCO 110 mm x 27-30 mm SWISS - 4 kom
9.4. | Vaginalni spekulum CUSCO 75mm x 17 mm, Virgin - 1 kom
9.5. | Pinceta anatomska STANDARD 300 mm - 2 kom
9.6. | Pinceta kirurška STANDARD 300 mm - 2 kom
9.7. | Škare kirurške ravne, tupo/tupe 200 mm - 1 kom
9.8. | Sonda za uterus SIMS, 320mm - 1 kom
9.9. | Hvatalica - klješta za spužvu i tampone FORESTER, savijena 250mm - 1 kom
9.10. | Hvatalica (kuglcange) SCHROEDER 250 mm - 1 kom
9.11. | Hvatalica WINTER (za abortus) savijena, 280 mm28x10 mm - 1 kom
9.12. | Hvatalica za biopsiju SCHUBERT 240 mm, savijena - 1 kom
9.13. | Hvatalica za polipe i tampone GROSS- MAIER, 250mm sa zaporom - 1 kom
10. | Amniskop
0. | Predmet nabave uključuje isporuku, stavljanje u punu funkciju i edukaciju osoblja
10.1. | Izvor hladnog svijetla 150W
10.2. | Optički kabel sa adapterom za spajanje na izvor hladnog svjetla
10.3. | Kontinuirana regulacija inteziteta svjetla
10.4. | Niskošumeći ventilator za hlađenje
10.5. | Napajanje 220V/ 50 Hz
10.6. | Set od 3 amnioskopske cijevi sa dužinom zatvarača 200 mm, promjera 12, 16 i 20 mm
11. | Instrumentarij: škare za vađenje konaca, škare za zavoje, pincete ravne, štrcaljka za ispiranje uha, nosni spekulum dječji, zdjelice (bubrežasta, za instrumente s poklopcem), tacna, bubanj za sterilizaciju, iglodržači sitni instrumentarij
0. | Predmet nabave uključuje isporuku
11.1. | Škare za vađenje konaca 14 cm - 1 kom
11.2. | Škare za zavoje 14 cm - 1 kom
11.3. | Pinceta ravna 14 cm - 1 kom
11.4. | Štrcaljka za ispiranje uha min. 150 ml, metalna - 1 kom
11.5. | Nosni spekulum - 1 kom
11.6. | Zdjelica bubrežasta inox 25 cm - 1 kom
11.7. | Kutija za instrumente sa poklopcem inox 25x12cm - 1 kom
11.8. | Tacna inox 30x20 cm - 1 kom
11.9. | Bubanj za sterilizaciju inox 190x160 mm - 1 kom
11.10. | Iglodržači za sitni instrumentarij 12 cm - 1 kom
12. | Negatoskop
0. | Predmet nabave uključuje isporuku, stavljanje u punu funkciju i edukaciju osoblja
12.1. | okvir izrađen od emajliranog plastificiranog lima
12.2. | panel od pleksiglasa, fluorescentno hladno svjetlo
12.3. | dimenzije: 80x43 cm; tolerancija +/- 15%
12.4. | napajanje: 230 V – 50/60 Hz
13. | Tablice za ispitivanje vida
0. | Predmet nabave uključuje isporuku, stavljanje u punu funkciju i edukaciju osoblja
13.1. | tablica bez izvora svjetlosti
13.2. | sa stražnje strane znakovi za djecu
13.3. | udaljenost 5/6 m
13.4. | za male prostorije (udaljenost 3 m) zrcalna slika, gledanje pomoću ogledala
14. | Oftalmoskop
0. | Predmet nabave uključuje isporuku, stavljanje u punu funkciju i edukaciju osoblja
14.1. | Mobilni ophthalmoscope sa drškom
14.2. | Integrirani izvor LED svjetla
14.3. | Boja svjetla unutar raspona od 4000 do 5000 °K
14.4. | CRI > 90
14.5. | Korištenje minimalno tri filtera, bez crvene boje, plavi i polarizacijski
14.6. | Korekcija leće za minimalno 89 dioptrija, za plus min 45 i za minus dioptrije min. 44 koraka
14.7. | Litij - ionska baterija
14.8. | Punjač za bateriju, 220 V, 50 Hz ili jednakovrijedno
14.9. | Kutija za spremanje instrumenta
15. | Otoskop - klasični
0. | Predmet nabave uključuje isporuku, stavljanje u punu funkciju i edukaciju osoblja
15.1. | Mobilni otiscope sa drškom
15.2. | Integrirani izvor LED svjetla
15.3. | Boja svjetla unutar raspona od 4000 do 5000 °K
15.4. | CRI > 90
15.5. | Pojačanje vidnog polja minimalno 3 X
15.6. | Min. 10 specula veličine 2,3,4,5 mm
15.7. | Litij - ionska baterija
15.8. | Punjač za bateriju, 220 V, 50 Hz
15.9. | Kutija za spremanje instrumenta
16. | Pulsni oksimetar
0. | Predmet nabave uključuje isporuku, stavljanje u punu funkciju i edukaciju osoblja
16.1. | Mobilni pulsni oksimetar sa višekratnim osjetilom na prst za odrasle
16.2. | automatsko uključenje uređaja umetanjem prsta u senzor
16.3. | mjerenje saturacije (SpO2) i pulsa (BPM)
16.4. | mjerno područje saturacije 0 -100%
16.5. | mjerno područje pulsa od 30 do 250 bpm
16.6. | prikaz mjerenja i očitovanja na LCD zaslonu u boji
16.7. | prikaz numeričkih vrijednosti SpO2, Pulsa
16.8. | prikaz statusa baterije i alarma
16.9. | postojanje graničnih vrijednosti alarma za SpO2 i Puls
16.10. | vizualni alarm
16.11. | automatsko isključenje uređaja izmicanjem prsta iz senzora
16.12. | napajanje : min. 2x AAA alkalne baterije
17. | Dijagnostička svjetiljka s lupom
0. | Predmet nabave uključuje isporuku i stavljanje u punu funkciju
17.1. | lupa sa osvjetljenjem i povećanjem
17.2. | minimalno povećanje 5x, bikonveksna leća
17.3. | LED izvor svjetla minimanlne snage min. 6W
17.4. | promjer leće min. 120 mm
17.5. | trajanje LED osvjetljenja (diode) minimalno 40.000 sati
17.6. | napajanje 220V / 50 Hz
18. | Tlakomjer stolni
0. | Predmet nabave uključuje isporuku i stavljanje u punu funkciju
18.1. | Profesionalni stolni tlakomjer
18.2. | Oscilometrijsko mjerenje krvnog tlaka
18.3. | Indikacija za nepravilan rad srca ( IHB Indicator )
18.4. | Mjerni opseg tlaka:min. 0 – 299 mmHg
18.5. | Mjerni opseg pulsa: min. 40 – 180 otkucaja / minuti
18.6. | Točnost mjerenja tlaka: ±3 mmHg ili bolje
18.7. | Točnost mjerenja pulsa: ±5% ili bolje
18.8. | Veliki LCD zaslon za očitavanje
18.9. | Izdržljivo i kemijski otporno kučište
18.10. | Napajanje 4 x AA (1.5V) baterije
18.11. | Baterije omogućuje min. 450 mjerenja
18.12. | U isporuku uključene manžete mala, srednje veličine i velika XL manžeta
19. | Kofer za reanimaciju (sa uključenom bocom kisika)
0. | Predmet nabave uključuje isporuku
19.1. | boca za kisik 2 litre, napunjena i atestirana atestom koji omogućava punjenje boce u Hrvatskoj
19.2. | ventil s manometrom, regulatorom protoka i ovlaživačem
19.3. | maska za reanimaciju za odrasle - 2 veličine
19.4. | balon za reanimaciju kapaciteta minimalno 1,6 l s rezervoarom za kisik
19.5. | otvarač za usta
19.6. | kliješta za izvlačenje jezika
19.7. | tubus za odrasle - 3 veličine
19.8. | maska za kisik s crijevom za odrasle
19.8. | Sve treba biti smješteno u kofer
19.9. | Unutrašnjoj kofera treba biti obložena zaštitnim materijalom
20. | Vaga ( s visinomjerom)
0. | Predmet nabave uključuje isporuku i stavljanje u punu funkciju
20.1. | mehanička vaga s visinomjerom
20.2. | klasa III odobrenja, MDD – odobrenje za medicinsku upotrebu
20.3. | kapacitet mjerenja min 220 kg, podiok 100grama
20.4. | integriran mehanički visinomjer sa mjernim područjem min. 60 do 212 cm
20.5. | stojna platforma prekrivena neklizajućim materijalom
21. | Lampa za pregled LED
0. | Predmet nabave uključuje isporuku i stavljanje u punu funkciju
21.1. | LED izvor svjetla
21.2. | osvjetljenje min. 7500 luxa na 0.5. m
21.3. | trajnost žarulje: cca. 22.000 h
21.4. | širina svjetolosnog snopa na udaljenost 0,5 m min. 100 mm
21.5. | temperatura boje unutar 4000 do 5000 K
21.6. | stalak od nehrđajućeg čelika, pokretni, na kotačima
21.7. | napajanje: utičnica 220 V
21.8. | maksimalna visina: min 200 cm
22. | Kolica/ stolić za instrumente
0. | Predmet nabave uključuje isporuku
22.1. | kolica izrađena od nehrđajućeg čelika s ručkom za guranje
22.2. | gumeni kotači
22.3. | dvije police
22.4. | maksimalno opterećenje min. 60 kg
22.5. | dimenzije: 60x80x90 cm (ŠxDxV) ±10%
23. | Liječnička torba
0. | Predmet nabave uključuje isporuku
23.1. | čvrsto dno
23.2. | vanjski džep na čičak
23.3. | unutarnji pretinac
23.3. | unutarnji džep s patentnim zatvaračem
23.4. | kopča za zaključavanje s ključem
24. | Stol za pregled bolesnika
0. | Predmet nabave uključuje isporuku i stavljanje u punu funkciju
24.1. | pregledni ležaj - dvodjelni
24.2. | nosiva konstrukcija izrađena od ne hrđajućeg čelika (inox)
24.3. | podešavanje uzglavlja od min. 0° - 45°
24.4. | ležeći dio presvučen umjetnom kožom
24.5. | izbor boje kože : bež, crna ili plava – prema zahtjevu naručitelja
24.6. | uključen držač role papira
24.7. | dimenzije ležaja 190 x 65 x 78 cm ±5%
25. | Ormar za instrumente i lijekove s bravicom za zaključavanje
0. | Predmet nabave uključuje isporuku
25.1. | ormar za lijekove – metalni, plastificirani
25.2. | dvodjelni
25.3. | gornja vrata – staklo, donja vrata – metalna
25.4. | bravice na gornjim i donjim vratima
25.5. | dimenzije 80x37x193 cm (+/-10%)
26. | Vaga za bebe s dužinomjerom
0. | Predmet nabave uključuje isporuku i stavljanje u punu funkciju
26.1. | mjerno područje do min. 15 kg
26.2. | preciznost 2 grama do 6 kg, od 6-15 kg preciznost min. 5 grama
26.3. | mehanički dužinomjer s mjernim područjem min. 35 do 80 cm
26.4. | Class III odobrenje, MDD – odobrenje za medicinsku upotrebu
26.5. | očitavanje težine na LCD displeju
26.6. | funkcija tariranja
26.7. | funkcija zaključavanja težine (HOLD)
26.8. | automatsko isključenje (OFF)
26.9. | napajanje 220V / 50Hz ili punjive baterije
27. | Stol za pregled dojenčadi
0. | Predmet nabave uključuje isporuku
27.1. | nosiva konstrukcija izrađena od nehrđajučeg čelika ( inox)
27.2. | radna ploha presvučena spužvom i mekom umjetnom kožom
27.3. | minimalna nosivost 60 kg
27.4. | dimenzije 120x70x90 ; tolerancija +/- 10%
28. | Uređaj za ispiranje uha
0. | Predmet nabave uključuje isporuku, stavljanje u punu funkciju i edukaciju osoblja
28.1. | Elektronički uređaj za ispiranje ušiju kontinuiranim i pulsirajućim mlazom vode
28.2. | Minimalno 1200 vodenih impulsa u minuti
28.3. | Podešavanje statičkog tlaka u min. rasponu od 0.27 do 2,75 bar-a
28.4. | Timer sa odbrojavanjem vremena za podešavane ciklusa rada
28.5. | Spremnik za vodu lako dostupan za uptrebu
28.6. | Sav potreban materijal za normalno funkcioniranje uređaja
28.7. | Napajanje 220V / 50 Hz
29. | Mjerna stanica za visinu i težinu
0. | Predmet nabave uključuje isporuku i stavljanje u punu funkciju
29.1. | Class III odobrenje, MDD – odobrenje za medicinsku upotrebu
29.2. | Mjerno područje do 300 kg
29.3. | Podiok 100 grama
29.4. | Automatsko elektroničko mjerenje visine s visinomjerom s ultrazvučnim mjerenjem visine i rasponom mjerenja min. 60 cm do 210 cm
29.5. | Indeks tjelesne mase (BMI)
29.6. | Simultano očitavanje težine i visine
29.7. | Očitavanje vrijednosti na dvorednom LCD displeju
29.8. | Automatsko isključenje ( OFF)
29.9. | sučelje za povezivanje na mrežu i na računalo
29.10. | Ugrađena 2 kotača za lakše izmještanje vage
29.11. | Napajanje 220V/50Hz
30. | Stetoskop eletronski
0. | Predmet nabave uključuje isporuku i stavljanje u punu funkciju
30.1. | Promjer dijafragme 51 mm
30.2. | Pojačanje zvuka do x24
30.3. | Regulacija pojačanja tipkama (+) i (-)
30.4. | LCD zaslon s pozadinskim osvjetljenjem
30.5. | Prikaz trenutne razine zvuka, broj otkucaja srca, stanje baterije na LCD zaslonu
30.6. | U prosjeku smanjuje 85% pozadinske buke okoline
30.7. | Automatsko uključenje
30.8. | Dužina minimalno 65 cm stetoskopa
30.9. | Težina maksimalno 185 grama
30.10. | Napajanje jedna baterija tip AA
31. | Infuziomat
0. | Predmet nabave uključuje isporuku, stavljanje u punu funkciju i edukaciju osoblja
31.1. | VOLUMETRIJSKA INFUZIJSKA PUMPA ZA POVREMENU ILI KONTINUIRANU ISPORUKU LIJEKOVA, PARENTERALNIH OTOPINA I KRVI
31.2. | Minimalni raspon protoka : od 0.1ml/h do 1.200 ml/h.
31.3. | Podešavanje protoka minimalno u dva intervala, interval sa nižim protocima podešavanje koraka max. 0,1 ml/h, interval sa višim protocima podešavanje koraka max. 1 ml/h
31.4. | Točnost doziranog protoka : min. +/-5%
31.5. | Programiranje doziranog volumena min. u rasponu od 0,1 do 9999 ml
31.6. | Podešavanje dozirnog volumena minimalno u dva intervala, interval sa nižim volumenom podešavanje max. 0,1 ml, interval sa višim volumenom podešavanje max. 1 ml
31.7. | Programiranje vremenskog perioda trajanja infuzijeu min. rasponu od 00h 01min - min. 99h 59 min u koracima max. 1 min.
31.8. | Doziranje bolusa na min. tri načina ručni bolus, doziranje bolusa dok se drži pritisnuta tipka doziranje bolusa sa predodređenim vremenom doziranje bolusa sa izračunom brzine protoka
31.9. | Automatski izračun protoka ovisno o dozi (µg, mg, … /kg/min)
31.10. | Automatski izračun brzine protoka ovisno o volumenu u jedinici vremena
31.11. | LCD ekran za prikaz osnovnih podataka rada pumpe
prikaz osnovnih podataka infuzije ( granični vrijeme infuzije, preostalo vrijeme, vlumena, postavka vremena i datuma, stanje alarma sa tekstualnim ispisom
stanje baterije
bolus
ispis naziva lijeka
31.12. | Lista lijekova osnovni popis i mogućnost izrade liste lijekova sa osnovnim podacima (naziv lijeka, min/max granice protoka, doza, bolus)
31.13. | Mod sekundarna infuzija, privremeno zaustavljanje primarne infuzije sa svrhom aplikacije sekundarne infuzije
31.14. | Adaptivni mod infuzije( pr. Povećanje brzine protoka do platoa, održavanje primjene infuzije i automatsko snižavanje brzine protoka)
31.15. | Isporuka enteralne prehrane upotrebom infuzijske volumetrijske pumpe. Navesti opisno rješenje.
31.16. | Pohranjivanje minimalno 1000 posljednjih događaja/unosa
31.17. | Prikazivanje stanja pumpe svjetlosnim indikacijama u min. 3 boje
31.18. | Tekstualni i zvučni alarmi odstupanja zadanog volumena, porasta tlaka iznad graničnog, prekida infuzije, pred alarm i alarm prazne baterije, detekcije zraka u liniji, alarm prije završetka terapije unutar raspona od 3 do 5 min. s mogućnošću podešavanja, okluzija
31.19. | Podešavanje graničnog pritiska u sistemu unutar raspna od min. 0.1 bar do max 1.2 bara
31.20. | održavanje prohodnog venskog pristupa podesivog za protoke unutar min. 1-20 ml/h
31.21. | Minimalno dva detektora pritiska u liniji "uzvodno" i "nizvodno" od pumpe
31.22. | Dvije sigurnosne stezaljke za automatsko zaustavljanje protoka slobodnim padom ( jedna unutar uređaja , druga na infuzijskoj liniji.
31.23. | Program pumpi na hrvatskom jeziku
31.24. | Mogućnost povezivanja više pumpi
31.25. | Mogućnost nadogradnje za rad u zoni magnetskog zračenja
31.26. | Napajanje pumpi 230 V, 50 HZ
31.27. | Priključka za napajanje u vozilima 12 V DC
31.28. | Ugrađena baterija za samostalan rad pumpe
32. | Projektor oštrine vida
0. | Predmet nabave uključuje isporuku, stavljanje u punu funkciju i edukaciju osoblja
32.1. | 100% polarizacija: razdvajanje slike ostvareno kroz tehnologiju poboljšanja polarizacije za eliminiranje višestruke slike
32.2. | 100% odvajanje i ujednačena pozadina
32.3. | Generiranje optotipa s pozitivnom polarizacijom
32.4. | LCD zaslon dijagonale min.60 cm, rezolucije 1920x1080, anti odsjaj, certificirano kalibrirano konstantno osvjetljenje
32.5. | Mogućnost postavljanja na zid ili stol
32.6. | Integrirano računalo
32.7. | Veliki izbor optometrijskih testova: slova, brojevi, Snellen E, Landolt C, djeca crveno/zeleno, stereoskopski vid, binokularna ravnoteža, aniseikonia, heterophoria
32.8. | Dinamički testovi na temelju parametara i udaljenosti
32.9. | Sva slova grafikon sa funkcijom slučajne osjetljivosti i kontrasta
32.10. | Kompletna, precizna, svestrana i brza procjena oštrine vida
32.11. | Upravljanje daljinskim upravljčem
32.12. | Dostupno sućelje za prijenos podataka
32.13. | Napajanje 220V/50Hz
33. | Mikroskop
0. | Predmet nabave uključuje isporuku, stavljanje u punu funkciju i edukaciju osoblja
33.1. | Infinitivni optički sustav
33.2. | binokularna glava , nagib 30°, rotiranje 360°
33.3. | Podešavanje razmaka između očiju min. 48-75 mm
33.4. | Širokokutni okular WF 10x/20
33.5. | IInfinitivni planarni akromatski objektivi 4x, 10x, 40x, 100x
33.6. | Četverostuki revolver
33.7. | Koaksijalno grubo i fino izoštravanje, podioci finog izoštravanja 0.002mm, grubi hod 37.7 mm po rotaciji, fini hod 0.2 mm po rotaciji, raspon kretanja 22 mm
33.8. | Pravokutani stolić pomicanje lijevo, desno, gore dolje postavljen, X/Y gumb za koaksialnu kontrolu, držač na dvije strane
33.9. | LED osvjetljenje, sa podešavanje osvjetljenja
34. | Setovi za malu kirurgiju - mali
0. | Predmet nabave uključuje isporuku
34.1. | Kutija za instrumente – inox (min. 20x10x6 cm )
34.2. | Držač skalpela No.4, 135 mm
34.3. | Skalpel nožić fig. 20, 25 komada
34.4. | Škare kirurške – ravne, tupo / šiljaste, 160 mm
34.5. | Pinceta anatomska – STANDARD, 160 mm
34.6. | Pinceta kirurška – STANDARD, 160 mm
34.7. | Hvatalica ROCHESTER – PEAN, ravna, 160 mm
34.8. | Iglodržač MAYO – HEGAR, ravni, 160 mm
34.9. | Kliješta za MICHEL kopče, 120 mm
34.10. | Kopče za rane MICHEL 16 x 3 mm, 25 komada
34.11. | Žlica oštra, dvostruga WILLIGER, 135 mm
34.12. | Sonda dugmasta, 160 mm
34.13 | Igla za vađenje stranog tijela iz oka s magnetom

## Grupa IV. Stomatološka oprema
Grupa IV. Stomatološka oprema
R.br. | OPIS PREDMETA | PONUĐENE SPECIFIKACIJE | REFERENCA NA TEHNIČKU DOKUMENTACIJU | NAPOMENA
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. | ELEKTROKAUTER
0. | Predmet nabave uključuje isporuku, stavljanje u punu funkciju i edukaciju osoblja
1.1. | Visoko frekventni elektrokirurški generator
1.2. | Min. dva moda rada: monopolarno ( rez i koagulacija) i bipolarno ( rez i koagulacija)
1.3. | Ugrađen prikaz odabranog moda rada, prikaz izlazne snage, vrstu primjene, vrstu priključenih instrumenata i sl.
1.4. | Utičnice za pribor kompatibilne sa najraširenijim međunarodnim standardima
1.5. | Maksimalna snaga za monopolarni rez min. 80 W
1.6. | Mogućnost nabave dodatnih hvatalica, adaptera i kompleta elektroda različitih oblika i veličine
1.7. | Nožna papučica za upravljanje raadom generatora
1.8. | Pribor: Spojni kabel za monopolarni mod, sa ručkom, spojni kabel za bipolarni mod, pakovanje min. 50 neutralnih jednokratnih elektroda
2. | SET ZA STROJNU ENDODONCIJU S ENDOMETROM
0. | Predmet nabave uključuje isporuku, stavljanje u punu funkciju i edukaciju osoblja
2.1. | Endo motor sa kolječnikom, mogućnost strilizacije
2.2. | Podešavanje brzine u raspona min 250 do 600 okr/min. i momenta sile (torque) u minimalnom rasponu od 0,6 do 4 Ncm.
2.3. | Autorevers funkcija (automatski povrat)
2.4. | Zvučni signal upozorenja u trenutku dosezanja nulte točke
2.5. | Monitor za prikaz pozicije endo instrumenta u kanalu
2.6. | Mogućnost rada u reciproc programu
2.7. | Kolječnik za prihvat kanalnih instrumenata uključujući i dulje NiTi iglice
2.8. | Apex lokator integriran u uređaju
2.9. | Ostali materijal i pribor potreban za rad( punjač, kabel za priključak na mrežu, baterije)
3. | STOMATOŠKA STOLICA S NASADNIM INSTRUMENTIMA
0. | Predmet nabave uključuje isporuku, montažu, stavljanje u punu funkciju i edukaciju osoblja
3.1. | Stolica se mora pokretati na pogon električnih motora visine za sjedeći dio i naslon leđa po nagibu
3.2. | Stolica mora imati nosivost od minimalno 180kg
3.3. | Stolica mora imati glavni prekidač za dovod električne energije, vode i zraka.
3.4. | Stolica mora biti dizajnirana za odrasle pacijente , kao i za djecu.
3.5. | kretanje stolca blokirano ako je neki od nasadnih instrumenata u radu
3.6. | na stolici mora postojati minimalno 4 memorije za različite korisnike.
3.7. | na stolici mora postojati minimalno 3 memorije automatskog položaja stolca
3.8. | presvlaka od materijala koji se lako čisti sredstvima za dezinfekciju; PVC zaštita od obuće
3.9. | dva naslona za ruke pacijenta; desni pomičan
3.10. | naslon glave za pacijenta podesiv po visini s ekstenzijom i pokretan u dva zgloba
3.11. | sigurnosni sustav stolice s minimalno 4 sigurnosna prekidača, za zaustavljanje nailaskom na prepreku
3.12. | Liječnički element s bičevima gore i višezglobno, visinski podesivo, zakretno podesivo
3.12.1. | kontrola funkcija fiziološkog stolca, kontrola funkcija nasadnih instrumenata, kontrola funkcija higijenskog bloka
3.12.2. | Površina liječničkog elementa mora biti glatka i jednostavna za čišćenje.
3.12.3. | liječnički element mora imati display na kojem se može pratiti odabrani instrument, brzina okretaja, smjer i ostali parametri.
3.12.4. | Korisničko sučelje na liječničkom elementu mora se moći koristiti u rukavicama.
3.12.5. | Tacna integrirana na liječničkom elementu.
3.12.6. | Liječnički element mora imati mogućnost 5 pozicija za instrumente, uključujući:
3.12.6.1. | PUSTER 3 funkcije, ( voda, zrak, spray) kanila pustera od materijala koji je atoklavibilan, lako odvojiv od tijela, silikonsko lako čistivo crijevo
3.12.6.2. | TURBINSKI MODUL sa spojkom s LED svijetlom
3.12.6.3. | ELEKTRIČNI MIKROMOTOR bez četkica, s LED svijetlom . Pogodan za restorativne i endodonske zahvate, podesive brzine okretanja unutar raspona min. 200 do 40000 rpm, snage min 75 W ili zakretnog momenta min, 2,7 Ncm
3.12.6.4. | ULTRAZVUČNI SKIDAČ ZUBNIH NASLAGA, sa piezo kristalom, sa nastavcima za perio-endo ispune
3.13. | Vodeni blok s fontanom
3.13.1. | fiksiran u pod uz postolje stolice za pacijenta
3.13.2. | izrađen od metala zbog čvrstoće i izdržljivosti, lakšeg čišćenja i održavanja
3.13.3. | fontana/pljuvačnica, izrađena od čvrstog materijala, otpornog na dezificijense, krv, kemikalije, lom lako odvojiva zbog čišćenja i održavanja, te pomična po horizontalnoj ravnini
3.13.4. | ugrađen autonomni sistem za destiliranu vodu sa mogućnošću prebacivanja na vodovod
3.13.5. | Amalgam separator sa uklanjanjem amalgama od min. 95 %, ugrađen za saug sistem, automatski- centrifugalni
3.14. | Asistentski element
3.14.1. | višezglobno polužje, pokretljivo u horizontalnoj ravnini, podesivo po visini
3.14.2. | upravljačka ploča za upravljanje stolicom, reflektorom i higijenskim funkcijama
3.14.3. | višenamjenski držač s minimalno tri mjesta za odlaganje
3.14.4. | crijevo za kiruršku sisaljku - veliko sa filterom
3.14.5. | crijevo za slinu, malo, sa ugrađenim filterom
3.15. | Reflektor
3.15.1. | Reflektor LED tehnologije
3.15.2. | Pomičan u tri osi, sa kočnicom za fiksiranje pozicije
3.15.3. | Temperatura boje unutar raspona od 4.000 do 6.000 K
3.15.4. | Maksimalni intenzitet svijetla od minimalno 35.000 LUX uz mogućnost regulacije
3.15.5. | Uključivanje operacijskog reflektora mora biti izvedivo na slijedeći način: putem tipka ( tastature ) na liječničkom i asistentskom elementu, nožne pedale i putem integriranog osjetila bez dodira
3.15.6. | polje osvjetljenja min. 175x85 mm s udaljenosti od 70 cm
3.15.7. | dvije za pozicioniranje reflektora, lako odvojive u svrhu sterilizacije u autoklavu
3.16. | Multifunkcijska uprvljačka nožna pedala
3.16.1. | Funkcije pedale min.: upravljanje radom nasadnih instrumenata, aktiviranje obrnutog smjera mikromotora, upravljanje stomatološkom stolicom, funkcija ispuhivanja zrakom odabranog nasadnog instrumenta,
3.16.2. | Mora imati funkciju ispuha na odabranom nasadnom instrumentu.
3.16.3. | Mora imati funkciju pomicanja naslona stolice, te same stolice po visini.
3.17. | Terapeutska stolica s antistatičkim kotačima
3.17.1. | podesiva po visini, sa naslonom za leđa
3.17.2. | Tapecirana materijalom laganim za čišćenje, otporan na standardne dezinficijense
4. | KOMPRESOR
0. | Predmet nabave uključuje isporuku i stavljanje u punu funkciju
4.1. | Dentalni bezuljni kompresor sa sušačem zraka
4.2. | Protok zraka pri 5 bara: min. 110 l/min
4.3. | Kapacitet spremnika : min. 20 l
4.4. | Nivo buke pri 5 bara: max. 70 dba
4.5. | Anti bakteriološki unutarnji premaz tanka
4.6. | Automatsko izbacivanje kondenzata iz sušača
5. | POLIMERIZACIJSKA LAMPA
0. | Predmet nabave uključuje isporuku i stavljanje u punu funkciju
5.1. | Bežična
5.2. | Led tehnologija
5.3. | Valna duljina unutar spektra: min. 430 - 480 nm
5.4. | Intenzitet svjetla unutar raspona 1200 do 2000 mW/cm2
5.5. | Punjač baterija s brzim punjenjem
5.6. | Min. 2 programa s akustičnim signalima:
5.7. | optičko vlakno ( svjetlo provodnik)
5.8. | zaštita za oči
5.9. | Baterija: LI-ION
6. | SAUG MOTOR
0. | Predmet nabave uključuje isporuku i stavljanje u punu funkciju
6.1. | Električna sukcijaska pumpa
6.2. | Primjena: za jedno radno mjesto
6.3. | S integriranim separatorom kondenzata i upravljačkom elektronikom
6.4. | Napajanje 230 V 50 Hz
6.5. | Podtlak min. 180 mbar
6.6. | Nivo buke: max. 63 dba
7. | STERILIZATOR
0. | Predmet nabave uključuje isporuku i stavljanje u punu funkciju
7.1. | Rukovanje sa točnošću regulacije ±5°C
7.2. | Automatika termostata omogućava rad bez nadzora
7.3. | Kapacitet: unutar raspona 28 do 39l
7.4. | Radna temperatura min. U rasponu 50 do 200° C
7.5. | Vrata jednokrilna, prozirna
8. | AUTOKLAV
0. | Predmet nabave uključuje isporuku, stavljanje u punu funkciju i edukaciju osoblja
8.1. | Stolni parni sterilizator B klase
8.2. | Namijenjen sterilizaciji čvrstih, zapakiranih intrumenata te poroznih materijala
8.3. | Mogućnost povezivanja na računalnu mrežu i na PC računalo
8.4. | Komora izrađena od inox čelika, s kapacitetom minimalno 17 lit.
8.5. | Maksimalna temperatura min. 134 ° C
8.6. | Max. radni tlak: min. 2,1 bar
8.7. | Maksimalni podtlak min 0,8 bar
8.8. | Mikroprocesorsko upravljanje
8.9. | integrirani termalni printer za ispis potvrde sterilizacije
8.10. | Integrirani LCD ekran s prikazom izbornika za lakše snalaženje korisnika pri upotrebi sterilizatora, alarmnih upozorenja i sl.
8.11. | Spremnik za vodu ugrađen u sterilizator, koji koristi demineraliziranu / destiliranu vodu
8.12. | Spremnik za otpadnu vodu ugrađen u sterilizator
8.13. | Integrirani generator pare i pumpa za stvaranje podtlaka
8.14. | Najmanje 3 programa sterilizacije, program sa nižom temperatura za osjetljivije materijale, program sa višom temperaturom i program za brzu sterilizacija
8.15. | Najmanje dva test programa, Bowi&Dick i Vacuum
8.16. | uključene min. 3 tacne za instrumente

## Grupa V. Ginekološka oprema
Grupa V. Ginekološka oprema
R.br. | OPIS PREDMETA | PONUĐENE SPECIFIKACIJE | REFERENCA NA TEHNIČKU DOKUMENTACIJU | NAPOMENA
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. | CTG aparat
0. | Predmet nabave uključuje isporuku, stavljanje u punu funkciju i edukaciju osoblja
1.1. | Stolni, prijenosni CTG uređaj
1.2. | TFT-LCD zaslon u boji, minimalne dijagonale min.12”, za simultani prikaz CTG krivulje, i brojčanih podataka / mjerenje na zaslonu
1.3. | Ispis na termalni pisač
1.4. | Izbor brzine papira 1 cm/min, 2 cm/min, 3 cm/min
1.5. | Praćenja procesa od antepartum do postpartum
1.6. | Fetalni parametri: FHR, TOCO, AFM
1.7. | Maternalni parametri: SpO2, HR, NIBP, EKG, RESP, TEMP
1.8. | Obrada digitalnih signala DSP tehnologijom
1.9. | Snimanje 24 sata CTG-a
1.10. | Visok osjetljiv FHR pretvornici
1.11. | Označavanje pacijentni markeri i klinički markeri
1.12. | Zvučni i svjetlosno vidljivi alarmi protiv tehničkih kvarova, abnormalnih fizičkih znakova i nepravilnog rada
1.13. | Sučelje za spajanje na PC računalo i mrežu
1.14. | FHR:
1.14.1. | Pulsirajući Doppler, više kristalni pretvarač visoke osjetljivosti
1.14.2. | Radna frekvencija ultrazvuka 1 MHz
1.14.3. | FHR mjerni opseg 50 do 210 bpm
1.14.4. | Postavke za alarm
1.14.5. | Audio izlaz
1.14.6. | Uzv sonda 1 MHz
1.15. | TOCO:
1.15.1. | Mjerni opseg 0 do 100 jedinica
1.15.2. | Ne-linearna tolerancija <± 10%
1.15.3. | Toco sonda
1.16. | SpO2: Kabel i višekratno osjetilo za mjerenje
1.17. | MHR:
1.18. | NIBP:
1.18.1. | Manualni mod mjerenja
1.18.2. | Crijevo za mjerenje tlaka sa min. 2 manžete, srednja i velika
ECG:
1.18.3. | HR mjerenje i postavke za alarm od 15 do 300 bpm
1.18.4. | Točnost ± 1 bpm
1.18.5. | Ulaz preko 5-žilnog EKG pacijent kabla
1.18.6. | Sweep brzina 25 mm/s
1.18.7. | Izbor za amplitudu x1/4, x1/2, x1, x2, x4
1.18.8. | Ekg kabel 5 žilni, 4 kom štipaljki za ekstremitete i 1 usisna pumpica za prekordijalni odvod
1.19. | TEMP:
1.19.1. | Mjerni opseg 0° do 50° C
1.19.2. | Rezolucija 1° C
1.19.3. | Točnost ± 0,1° C
1.19.4. | kabel i osjetilo
1.20. | RESP:
1.20.1. | Mjerna metoda torakalna impendancija
1.20.2. | Frekvencija respiracije 0 do 150 bpm
1.20.3. | Prikaz valnog oblika respiracije brzinom 25 mm/s
1.21. | Papir za ispis 5 pak
2. | Fetalni doppler - stolni
0. | Predmet nabave uključuje isporuku, stavljanje u punu funkciju i edukaciju osoblja
2.1. | Kontinuirani mod rada
2.2. | Prikaz mjerenja, rezultata, parametara na LCD zaslonu 5.7”,
2.3. | Točnost mjerenja ≤ ±2 bpm
2.4. | FHR opseg i prikaz krivulje min. od 50 do 210 bpm
2.6. | Izlazni intezitet ultrazvuka <20 mW(cm2
2.7. | Mjernje tlaka kontrakcije maternice
2.8. | Vanjska metoda mjerenja
2.9. | Opseg mjerenja od 0 do 100 jedinica
2.10. | Nelinearna greška ≤ ±10%
2.11. | Opseg krivulje i prikaza tlaka kontrakcije maternice od 0 do 100 jedinica
2.12. | Auto rest
2.13. | Markiranje pomicanja fetusa
2.14. | ZapIs pomicanja fetusa
2.15. | Ručna kontrola markiranja, automatsko prepoznavanje pomicanja fetusa
2.16. | Omogućeno je 8 markiranja
2.17. | Ispis na pisač sa termo glavom
2.18. | Izbor 3 brzine brzine ispisa - 1cm/min, 2 cm/min, 3 cm/ min
2.19. | Zvučni i svjetlosni alarm za FHR
2.20. | Alarm za nedostatak papira
2.21. | Zvučnik
2.22. | Sučelje za umrežavanje uređaja
2.23. | Uređaja i sonde su zaštićeni od prodora vode,
2.24. | Napajanje 220V/50Hz i punjiva baterija
2.25. | Anatomija rada sa baterijom min. 3.5 sata
3. | Kolposkop (video)
0. | Predmet nabave uključuje isporuku, stavljanje u punu funkciju i edukaciju osoblja
3.1. | visoko rezolutna CCD kamera
3.2. | rezolucija min. 400.000 točaka (pikseli)
3.3. | Sustav skeniranja: Progresivno skeniranje
3.4. | Izvor svjetlosti: hladni izvor svjetla, LED visoko osvjetljenje,
3.5. | Temperatura boje: bijela
3.6. | Video izlaz:
3.7. | Horizontalna rezolucija: više od 470 linija
3.9. | Radna udaljenost min. 170 do 300 mm
3.10. | Vidno polje min. 10 do 150 mm
3.11. | Način fokusiranja: brzo automatsko fokusiranje ili ručno fokusiranje
3.12. | Povećanje: min. 22x optičko,
3.13. | Zamrzavanje slike: nožna pedala, programski, ručni
3.14. | Program
3.14.1. | Baza za pohranjivanje i povlačenje informacija o pacijentu
3.14.2. | Može snimiti slike, video, zvuk
3.14.3. | Izvještaj na računalu i ispis prikazuje biopsiju tkiva
3.14.4. | Mogu biti izrađene i na DVD ili CD
3.14.5. | Mogućnost kopiranaj datoteka
3.14.6. | Korisničko formiranje izvještaja za ispis
3.15. | VIDEO DIGITALNI KOLPOSKOP SET UKLJUČUJE : KAMERA, PRIJENOSNO RAČUNALO, PODESIVO MOBILNO POSTOLJE, UPRAVLJAČ, NOŽNA PEDALA, KABELI , Program
4. | Stolica za ginekološki stol i ginekološki stol za preglede (nosivost do 200 kg) (+niski za rad u UZV kabinetu)
0. | Predmet nabave uključuje isporuku i stavljanje u punu funkciju
4.1. | Ginekološki stol
4.1.1. | Tri sekcije – dio za leđa, sjedište, dio za noge
4.1.2. | Izrađen iz čeličnog okvira završno obrađen praškastom bojom elektrostatskim postupkom s antibakterijskom zaštitom
4.1.3. | Električno podešavanje visine pomoću ručnog žičnog daljinskog upravljača
4.1.4. | Podešavanje leđnog dijela
4.1.5. | Nožni dio se može preklopiti i ukloniti
4.1.6. | Presvalak ležaja od materijala koji se lagano čisti i koji je otporan na sredstva za čišćenje
4.1.7. | Držači za noge/koljena, izvlačna posuda za tekućinu
4.1.8. | Podešavanje visine u rasponu min. 60 do 90 cm.
4.1.9. | Dopuštena nosivost: minimalno 170 kg
4.2. | Stolica za ginekološki stol :
4.2.1. | Baza pvc sa pet krakova i kotačićima za meke podloge
4.2.2. | Mogućnost podešavanja po visini