## Grupa IV. UZV oprema 2
UZV oprema
R.br. | OPIS PREDMETA | PONUĐENE SPECIFIKACIJE | REFERENCA NA TEHNIČKU DOKUMENTACIJU | NAPOMENA
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. | ULTRAZVUČNI UREĐAJ 2 S KONVEKSNOM I LINEARNOM SONDOM
0 | Predmet nabave uključuje isporuku, montažu, edukaciju osoblja i stavljanje u punu funkciju.
1.1. | Konfiguracija i karakteristike uređaja
1.1.1. | LCD ravni monitor dijagonale min. 17''
1.1.2. | Upravljanje uređajem putem:
1.1.2.1. | Interaktivne osvjetljene kontrolne ploče
1.1.2.2. | Upravljačke kugle ili dodirne površine
1.1.2.3. | Tipkovnice ili ekrana osjetljivog na dodir
1.1.3. | Integrirana potpuna alfanumerička tipkovnica
1.1.4. | Min. 3 aktivna priključka za slikovne sonde
1.1.5. | Gornja granica frekvencijskog raspona uređaja minimalno 18 MHz
1.1.6. | Namještanje upravljačke ploče i tipkovnice po visini i zakretanjem (ulijevo i udesno) za rad operatera u sjedećem, stojećem i postraničnom položaju, interaktivno pozadinsko svjetlo na upravljačkoj ploči.
1.1.7. | Podržava korištenje sektorskih, linearnih, konveksnih, mikrokonveksnih sondi i CW sondi
1.1.8. | Pohranjivanje slika i kino dinamičkih zapisa na tvrdi disk kapaciteta min. 200 GB ILI SSD disk kapaciteta min. 150 GB, DVD R/W instaliran na uređaju i USB memoriju.
1.1.9. | Mogućnost pohrane izvornih neobrađenih podataka na tvrdi disk, DVD R/W i USB memoriju.
1.1.10. | Obavezna mogućnost naknadne izmjene parametara zapisa na pozvanim slikama i kino zapisima iz arhive
1.1.11. | Formati za eksportiranje datoteka: slikovni, video i medicinski sa preglednikom
1.1.12. | Uređaj je montiran na pokretnom podvozju sa 4 kotača s neovisnom rotacijom, sa mogućnošću kočenja kotača
1.1.13. | Integrirana radna stanica u uređaju za pohranu slika, dinamičkih klipova, izvještaja
1.1.14. | Program za upravljanje medicinskim slikovnim informacijama i pripadajućim podacima o pacijentu (ID, ime pacijenta). Program koristi za pohranu i prijenos medicinskih slika i omogućije integraciju opreme koja se primjenjuje u medicini ( skeneri, pisači, radne stanice, poslužitelji i sustavi za pohranu i obradu slika ( PACS. RIS). Ugrađene usluge su: Slanje slika u sustav za pohranu i obradu slika (PACS, RIS), sigurna pohrana slika, Popis informacija o pacijentu ( ID, ime prezime, spol, dob) i postupaka provedinih na pacijentu (popis korištenih uređaja), slanja i pohranu medicinskih izvješća o provedenim ispitivanjima, ispis slika.
1.2. | Modovi rada sustava, minimalno
1.2.1. | B (2D) prikaz,
1.2.1.1. | Dubina skeniranja min 40 cm
1.2.1.2. | Razina sive skale min. 256
1.2.1.3. | Povećanje na slici min 6X u realnom vremenu
1.2.1.4. | Rotacija slike za min. 90°
1.2.1.5. | Kino memorija
1.2.1.6. | Optimizacija slike pritiskom na tipku
1.2.1.7. | Program za smanjenje šuma na slici uz zadržavanje vidljivosti rubova tkiva. Tkiva različitih struktura su prikazana različitim razinama svjetline, dostupno u prikazu na svim traženim sondama
1.2.1.8. | Višesmjerno prostorno komponiranje slike (spatial compound), dostupno u radu na svim traženim sondama
1.2.2. | Obojani doppler
1.2.2.1 | PRF minimalni raspon 300 HZ do 14 kHz
1.2.2.2. | Namještanje bazne linije
1.2.2.3. | Mogućnost invertiranja prikaza
1.2.2.4. | Spektralni Doppler
1.2.2.5. | Načini rada: PW , CW
1.2.2.6. | PRF za PW min u rasponu 300 Hz do 20 kHz
1.2.2.7. | Mjernje brzine u PW min u rasponu od 0,4 do 400 cm/s
1.2.2.8. | Korekcija kuta za PW min. 80°
1.2.2.9. | Mjernje brzine u CW min u rasponu od 5 do 1000 cm/s
1.2.2.10. | CW Doppler s mogućnošću zakretanja snopa
1.2.2.11. | Inverzija prikaza
1.2.2.12. | Automatski prikaz dopplerskih kalkulacija u stvarnom vremenu.
1.2.2.13. | Automatska optimizacija slike, optimizira baznu liniju, inverziju i PRF.
1.2.2.14. | Veličina volumena uzorka kod dopplera min. u rasponu 0.5- 20 mm
1.2.2.15. | Duplex i Triplex prikaz u realnom vremenu
1.3. | Programi, mjerenja i izvještaji
1.3.1. | Mjerenja u 2D modu:mogućnost višestrukih mjerenja na zamrznutoj slici ili na kino slici.Mjerenje udaljenosti,kuta,volumena.
1.3.2. | B-Mod: udaljenost, opseg, površina, volumen
1.3.3. | Spektralni doppler: brzina, ubrzanje (ili usporavanje), srednja brzina protoka, gradijent pritiska.
1.3.4. | Programski paket za opće oslikavanje sadrži mjerenja i aplikacije za: abdomen, dojku, štitnjaču, male organe, MSK, pedijatriju.
1.3.5. | Programski paket za vaskularne aplikacije i mjerenja
1.3.6. | Superosjetljivi mod visoke definicije za detekciju i prikaz najmanjih protoka zasnovan na kombinaciji karakteristika slike u B modu, Color Doppler modu i Power Doppler modu
1.4. | Sonde
1.4.1. | Širokopojasna multifrekventna konveksna elektronska sonda
1.4.1.1. | Aplikacija: Abdomen
1.4.1.2. | Raspon frekvencija emitiranja, min.: 2 - 5 MHz
1.4.1.3. | Kut skeniranja: min. 55º
1.4.1.4. | Radius zakrivljenosti: max. 60 mm
1.4.2. | Širokopojasna multifrekventna linearna elektronska sonda
1.4.2.1. | Raspon frekvencija emitiranja, min.: 4-13 MHz . Širina sonde min. 38 mm
1.4.2.2. | Aplikacija: mali dijelovi, vaskularna
1.5. | Crno-bijeli video printer
1.6. | Godina proizvodnje ista kao i godina isporuke uređaja
2. | UZV ZA GINEKOLOGIJU 2 3D/4D S VAGINALNOM I KONVEKSNOM SONDOM 3D/4D
0 | Predmet nabave uključuje isporuku, montažu, edukaciju osoblja i stavljanje u punu funkciju.
2.1. | KONFIGURACIJA I KARAKTERISTIKE UREĐAJA
2.1.1. | LCD ili LED ravni monitor dijagonale min. 17'', rezolucije min. 1280X1024, podesiv u tri smjera: po visini, dubini i zakretanjem lijevo/desno,
2.1.2. | Upravljanje uređajem putem:
2.1.2.1. | Interaktivne osvjetljene kontrolne ploče
2.1.2.2. | Upravljačke kugle ili dodirne površine
2.1.2.3. | Tipkovnice ili ekrana osjetljivog na dodir
2.1.3. | Min. 3 aktivna priključka za slikovne sonde i jedan za pencil sondu ili min. 4 aktivna priključka za slikovne sonde
2.1.4. | Gornja granica frekvencijskog raspona uređaja minimalno 18 MHz
2.1.5. | Namještanje upravljačke ploče i tipkovnice po visini, dubini i zakretanjem (ulijevo i udesno) za rad operatera u sjedećem, stojećem i postraničnom položaju, interaktivno pozadinsko svjetlo na upravljačkoj ploči.
2.1.6. | Podržava korištenje sektorskih, linearnih, konveksnih, mikrokonveksnih, 3D konveksnih i 3D endovaginalnih ultrazvučnih sondi
2.1.7. | Pohranjivanje slika i kino dinamičkih zapisa na tvrdi disk kapaciteta min. 200 GB ILI SSD disk kapaciteta min. 150 GB, DVD R/W instaliran na uređaju i USB memoriju.
2.1.8. | Mogućnost pohrane izvornih neobrađenih podataka na tvrdi disk, DVD i USB memoriju.
2.1.9. | Obavezna mogućnost naknadne izmjene parametara zapisa na pozvanim slikama i kino zapisima iz arhive
2.1.10. | Formati za eksportiranje datoteka min: slikovni, video i medicinski sa preglednikom
2.1.11. | Uređaj je montiran na pokretnom podvozju sa 4 kotača s neovisnom rotacijom, sa mogućnošću kočenja kotača
2.1.12. | Integrirana radna stanica za obradu slike i ehokardiografskih podataka sa bazom podataka bolesnika.
2.1.13. | Program za upravljanje medicinskim slikovnim informacijama i pripadajućim podacima o pacijentu (ID, ime pacijenta). Program koristi za pohranu i prijenos medicinskih slika i omogućije integraciju opreme koja se primjenjuje u medicini ( skeneri, pisači, radne stanice, poslužitelji i sustavi za pohranu i obradu slika ( PACS. RIS). Ugrađene usluge su: Slanje slika u sustav za pohranu i obradu slika (PACS, RIS), sigurna pohrana slika, Popis informacija o pacijentu ( ID, ime prezime, spol, dob) i postupaka provedinih na pacijentu (popis korištenih uređaja), slanja i pohranu medicinskih izvješća o provedenim ispitivanjima, ispis slika.
2.2. | Modovi rada sustava, minimalno
2.2.1. | B (2D) prikaz,
2.2.1.1. | Dubina skeniranja min 40 cm
2.2.1.2. | Panoramski prikaz ili jednako vrijedno
2.2.1.3. | Razina sive skale min. 256
2.2.1.4. | Povećanje na slici min 6X u realnom vremenu
2.2.2. | Obojani doppler
2.2.2.1. | PRF minimalni raspon 300 HZ do 15 kHz
2.2.2.2. | Namještanje bazne linije
2.2.2.3. | Mogućnost invertiranja prikaza
2.2.3. | Spektralni Doppler
2.2.3.1. | Načini rada: PW, CW
2.2.3.2. | PRF za PW min u rasponu 900 Hz do 20 kHz ili 1000Hz do 20kHz
2.2.3.3. | Mjernje brzine u PW min u rasponu od 0,4 do 400 cm/s
2.2.3.4. | Korekcija kuta za PW min. 80°
2.2.3.5. | Inverzija prikaza
2.2.3.6. | Automatski prikaz dopplerskih kalkulacija u stvarnom vremenu.
2.2.3.7. | Automatska optimizacija slike, optimizira baznu liniju, inverziju i PRF.
2.2.3.8. | Veličina volumena uzorka dopplera min. u rasponu 0,5 - 20 mm
2.2.3.9. | Duplex i Triplex prikaz u realnom vremenu
2.2.4. | Volumni 3D prikaz u realnom vremenu
2.2.4.1. | Brzina volumnog skeniranja u realnom vremenu: min. 30 volumena/s
2.2.4.2. | Višesmjerna rotacija u 360°
2.2.4.3. | Rekonstrukcija u više ravnina
2.2.4.4. | Oslikavanje u više presjeka
2.2.4.5. | Renderiranje: min. 5 vrsta
2.2.4.6. | Kino volumna memorija
2.2.4.7. | Mogućnost naknadne obrade na spremljenim 3D volumnim zapisima: 3D kino prikaz, volumni 3D kino prikaz, ponovna kalkulacija
2.3. | Programi, mjerenja i izvještaji
2.3.1. | Mjerenja u 2D modu:mogućnost višestrukih mjerenja na zamrznutoj slici ili na kino slici.Mjerenje udaljenosti,kuta,volumena.
2.3.2. | B-Mod: udaljenost, opseg, površina, volumen
2.3.3. | Spektralni doppler: brzina, ubrzanje (ili usporavanje), srednja brzina protoka, gradijent pritiska.
2.3.4. | Ostala mjerenja: mjerenja na 3D međusobno okomitim ravninama, 3D volumna mjerenja
2.3.5. | Paket obstetrijskih i ginekoloških mjerenja i kalkulacija (minimalno): gestatacijska dob, Dopplerska mjerenja na fetusu, duljina cerviksa, automatsko mjerenje nuhalnog nabora (NT), mjerenja na maternici, mjerenja na jajnicima, mjerenje mokraćnog mjehura
2.3.6. | Superosjetljivi mod visoke definicije za detekciju i prikaz najmanjih protoka zasnovan na kombinaciji karakteristika slike u B modu, Color Doppler modu i Power Doppler modu
2.4. | Sonde
2.4.1. | Širokopojasna multifrekventna konveksna 3 D volumna elektronska sonda
2.4.1.1. | Aplikacija: Ginekologija
2.4.1.2. | Raspon frekvencija emitiranja, min.: 3 - 10 MHz
2.4.1.3. | Kut volumnog skeniranja u 3D prikazu: min 60°/60°
2.4.1.4. | Radius zakrivljenosti: max. 48 mm
2.4.1.5. | Dubina prikaza min. 25 cm.
2.4.2. | Širokopojasna multifrekventna transvaginalna 3 D volumna elektronska sonda
2.4.2.1. | Aplikacija: Endokavitalna ginekološka
2.4.2.2. | Raspon frekvencije između više i niže frekvencije min. 4 MHz, viša frekvencija min. 8 MHz, niža frekvencija maksimalno 5 MHz, broj elemenata u sondi min. 192
2.4.2.3. | Kut volumnog skeniranja u 3D prikazu: min 140°/90°
2.4.2.4. | Radius zakrivljenosti: max. 12 mm
2.4.2.5. | dubina prikaza min. 15 cm
2.5. | Crno bijeli video printer
2.6. | Godina proizvodnje ista kao i godina isporuke uređaja
3. | Širokopojasna multifrekventna linearna elektronska sonda
0 | Predmet nabave uključuje isporuku i spajanje na UZV uređaj pod stavkom 2
3.1. | Linearna sonda, multifrekvencijska, frekvencijskog raspona min 5-12 MHz. Širina sonde min 50 mm
3.2. | Aplikacija: mali dijelovi, vaskularna
Za UZV uređaj za ginekologiju 2 sa dodatnom linearnom sondom dodati stavke na 2.3.
2.3.6. | Programski paket za opće oslikavanje sadrži mjerenja i aplikacije za: dojku, štitnjaču, male organe
4. | PEDIJATRIJSKI PRENOSIVI UZV UREĐAJ S MIKROKONVEKSNOM I LINEARNOM SONDOM
0 | Predmet nabave uključuje isporuku, montažu, edukaciju osoblja i stavljanje u punu funkciju.
4.1. | KONFIGURACIJA I KARAKTERISTIKE UREĐAJA
4.1.1. | Konfiguracija uređaja za brzo odspajanje, prijenos i rad bez kolica
4.1.2. | Upravljanje uređajem putem:
4.1.2.1. | Interaktivne osvjetljene kontrolne ploče
4.1.2.2. | Upravljačke kugle ili dodirne površine
4.1.2.3. | Tipkovnice ili ekrana osjetljivog na dodir
4.1.3. | LCD ekran, dijagonale min. 15", sa širokim kutom gledanja, mogućnost podešavanje nagiba i rotacije L/D
4.1.4. | Max. težina uređaja 8 kg
4.1.5. | Min. 2 priključak za slikovne sonde
4.1.6. | Punjiva baterija koja omogućava minimalno 30 min. rada uređaja u punoj funkciji
4.1.7. | Integrirana radna stanica za obradu slike i ehokardiografskih podataka sa bazom podataka bolesnika.
4.1.8. | Ergonomska ručka za nošenje uređaja
4.1.9. | Podržava rad konveksnih, mikrokonveksnih, sektorskih, linearnih
4.1.10. | Mogućnost pohrane izvornih neobrađenih podataka na tvrdi disk kapaciteta min. 500 GB ILI ssd disk, DVD r/w instaliran na uređaju ( ugrađen u UZV uređaj) i USB memoriju.
4.1.11. | Kolica kompatibilna sa uređajem, uređena za brzo otpuštanje uređaja, min 2 priključka za slikovne sonde, mini. 2 držača za slikovne sonde, 4 kotača sa kočnicama, prikjučak na mrežu 230 V, 50 Hz
4.1.12. | Program za upravljanje medicinskim slikovnim informacijama i pripadajućim podacima o pacijentu (ID, ime pacijenta). Program koristi za pohranu i prijenos medicinskih slika i omogućije integraciju opreme koja se primjenjuje u medicini ( skeneri, pisači, radne stanice, poslužitelji i sustavi za pohranu i obradu slika ( PACS. RIS). Ugrađene usluge su: Slanje slika u sustav za pohranu i obradu slika (PACS, RIS), sigurna pohrana slika, Popis informacija o pacijentu ( ID, ime prezime, spol, dob) i postupaka provedinih na pacijentu (popis korištenih uređaja), slanja i pohranu medicinskih izvješća o provedenim ispitivanjima, ispis slika.
4.2. | Modovi rada sustava, minimalno i karakteristike
4.2.1. | B (2D) prikaz
4.2.1.1. | Dubina skeniranja unutar raspona min. 2-40 cm
4.2.1.2. | Razina sive skale min. 256
4.2.1.3. | Rotacija slike za min. 90°
4.2.1.4. | Povećanje na slici min 6X u realnom vremenu
4.2.1.5. | Kino memorija
4.2.2. | Obojani doppler
4.2.2.1. | PRF minimalni raspon 300 HZ do 15 kHz
4.2.2.2. | Namještanje bazne linije
4.2.2.3. | Mogućnost invertiranja prikaza
4.2.3. | Spektralni Doppler
4.2.3.1. | Načini rada: PW
4.2.3.2. | PRF za PW min u rasponu 300 Hz do 20 kHz
4.2.3.3. | Mjernje brzine u PW min u rasponu od 0,4 do 400 cm/s
4.2.3.4. | Korekcija kuta za PW min. 80°
4.2.3.5. | Automatsko izračunavanje svih Dopplerskih mjerenja u stvarnom vremenu.
4.2.3.6. | Automatska optimizacija slike za PW Doppler
4.2.3.7. | Inverzija prikaza
4.2.3.8. | Automatski prikaz dopplerskih kalkulacija u stvarnom vremenu.
4.3. | Programi, mjerenja i izvještaji
4.3.1. | Mjerenja u 2D modu:mogućnost višestrukih mjerenja na zamrznutoj slici ili na kino slici.Mjerenje udaljenosti,kuta,volumena.
4.3.2. | B-Mod: udaljenost, opseg, površina, volumen
4.3.3. | Spektralni doppler: brzina, ubrzanje (ili usporavanje), srednja brzina protoka, gradijent pritiska.
4.3.4. | Programski paket za vaskularne aplikacije i mjerenja
4.3.5. | Programi vezani za specijalna mjerenja i kalkulacije u pedijatriji, mjerenje malih organa, vaskularna mjerenja, abdomen
4.4. | Sonde
4.4.1. | Širokopojasna multifrekventna mikrokonveksna elektronska sonda
4.4.1.1. | Aplikacija: Abdomen, mali organi, pedijatrija, kardiologija, vaskularna
4.4.1.2. | Raspon frekvencije između više i niže frekvencije min. 4 MHz, viša frekvencija min. 9 MHz, niža frekvencija maksimalno 5 MHz
4.4.1.3. | Kut skeniranja: min. 90°
4.4.1.4. | Radius zakrivljenosti: unutar raspon od 10 do 25 mm
4.4.2. | Širokopojasna multifrekventna linearna elektronska sonda
4.4.2.1. | Raspon frekvencija emitiranja, min.: 4-15 MHz , širina sonde min. 52 mm, broj elemenata u sondi min. 128
4.4.2.2. | Aplikacija: mali dijelovi, vaskularna,
4.5. | Crno bijeli video printer
4.6. | Godina proizvodnje ista kao i godina isporuke uređaja